ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект предназначен для операций на глазном яблоке.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги левый | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги правый | - 1 шт. |
| 3. | Иглодержатель глазной микрохирургический | - 2 шт. |
| 4. | Лезвиедержатель глазной прямой N 1 | - 2 шт. |
| 5. | Микрокрючок глазной правый | - 1 шт. |
| 6. | Микрокрючок глазной левый | - 1 шт. |
| 7. | Ножницы-пинцет для радужной оболочки микрохирургические 62х5 мм | - 1 шт. |
| 8. | Ножницы глазные пружинные изогнутые | - 2 шт. |
| 9. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические левые | - 2 шт. |
| 10. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые | - 2 шт. |
| 11. | Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные, 113 мм | - 1 шт. |
| 12. | Пинцет для фиксирования линзы | - 1 шт. |
| 13. | Пинцет глазной микрохирургический изогнутый | - 4 шт. |
| 14. | Пинцет глазной для фиксирования нитей | - 1 шт. |
| 15. | Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый из титанового сплава | - 2 шт. |
| 16. | Ретрактор радужной оболочки | - 1 шт. |
| 17. | Шпатель глазной микрохирургический средний | - 1 шт. |
| 18. | Шпатель глазной микрохирургический малый | - 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 19. | Паспорт | - 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Векорасширители с опорами на надбровные дуги левый и правый предназначены для разведения и удерживания век при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина и ширина | 60х57 |
| --- | --- |
| Ширина захватов | 15 |

Изготовлен из титанового сплава и нержавеющей стали.

3.2 Иглодержатель глазной микрохирургический предназначен для фиксирования иголок при зашивании глазных тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | 130 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | 0,6 |

Изготовлен из нержавеющей стали

3.3 Лезвиедержатель глазной прямой N 1 предназначен для удерживания кусочка лезвия, предназначенного для разрезания тканей.

Отлом кусочка лезвия осуществляется поворотом лезвиедержателя вокруг своей продольной оси после фиксирования его за уголок лезвия.

Основные размеры, мм:

| Длина | 120 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | 2 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.4 Микрокрючки глазные правый и левый предназначены для различных манипуляций при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 120 |
| --- | --- |
| Диаметр концов рабочей части | 0,2 |

-2-

Изготовлены из нержавеющей стали

3.5 Ножницы-пинцет для радужной оболочки микрохирургические

62х5 мм предназначены для иссечения части радужной оболочки, рассечения краев зрачка и, иногда, вторичных катаракт при операциях на глазном яблоке, проводимых под микроскопом.

Основные размеры, мм:

| Длина | 62 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | 0,4 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.6 Ножницы глазные пружинные изогнутые предназначены для разрезания тканей глаза.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | 10 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.7 Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые и левые предназначены для разрезания тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | 8 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.8 Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные, 113 мм предназначены для отсепаровки конъюктивы, кожи век, хряща и т.п. при выполнении операций.

Основные размеры, мм:

| Длина лезвий | 20 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок (в сомкнутом положении) | 0,4 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.9 Пинцет для фиксирования линзы предназначен для операций на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Величина раскрытия рабочих концов бранш | 9 min |

Изготовлен из титанового сплава или нержавеющей стали

3.10 Пинцет глазной микрохирургический изогнутый предназначен для захватывания тканей при наложении швов во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | 0,4 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.11 Пинцет глазной для фиксирования нитей предназначен для удерживания нитей при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | 0,2 |

Изготовлен из титанового сплава или немагнитной нержавеющей стали.

Может применяться при работе в магнитном поле.

Пинцет, изготовленный из титанового сплава, имеет цветовое отличие.

3.12 Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый предназначен для фиксирования радужной оболочки при глазных операциях.

Основные размеры, мм:

| Длина | 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | 0,4 |

Изготовлен из титанового сплава.

3.13 Ретрактор радужной оболочки предназначен для отвода радужной оболочки при извлечении хрусталика во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина | 148 |
| --- | --- |
| Ширина лопаточного конца | 3,5 |
| Диаметр пуговичного конца | 2,2 |

Изготовлен из титанового сплава или нержавеющей стали.

-3-

3.14 Шпатели глазные микрохирургические средний и малый  предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 120 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части шпателя среднего | 1 |
| Ширина рабочей части шпателя малого | 0,5 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами набора необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(4)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре ((180(210)(С  в течение (60+5) мин.

# 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться комплекты должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты комплекта должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Комплект соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта инструментов для имплантации интраокулярных линз микрохирургического требованиям технических условий ТУ 64-1-3680-83 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## Гарантийный срок эксплуатации инструментов комплекта – 1 год со дня изготовления.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных комплектов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет: www.mmiz.ru