ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

ИЗМЕРИТЕЛЬ ГЛАЗНОЙ ИГ-16

НАЗНАЧЕНИЕ

Измеритель глазной ИГ-16 предназначен для измерения расстояния от лимба до места манипуляции на глазном яблоке.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения | От 0 до 16 мм |
| --- | --- |
| Цена деления шкалы | 1 мм |
| Абсолютная погрешность измерения | ±1 мм |

Средний срок службы до списания – не менее 2-х лет. Признаками отказа считать: механические повреждения, нарушение состояния поверхности (появление коррозии, видимой невооруженным глазом), заедания при перемещении шарика по зубцам линейки, несовпадение указателя с нулевым делением шкалы при сомкнутых губках измерителя.

Половины измерителя и линейка изготовлены из титанового сплава, остальные детали – из нержавеющей стали.

| Основные размеры инструмента, мм |  |
| --- | --- |
| - длина | - 103 |
| - ширина | - 42 |
| - толщина губок | - 0,4 |

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеритель состоит из двух шарнирно-соединенных половин. Рабочие части половин (губки) имеют вид двух тонких ножек, с помощью которых проводят измерение.

Для определения величины измеряемого участка на одной половине крепится линейка с нанесенной шкалой, нерабочий конец второй половины служит указателем.

Фиксирование величины замера производится западанием подпружиненного шарика, расположенного в указателе, в пазы линейки. Усилие, необходимое для перемещения шарика по зубцам линейки, должно быть в пределах (1-7)Н(0,1-0,7)кгс.

При сомкнутом положении губок указатель должен совпадать с нулевым делением шкалы линейки.

Замеры производятся концами рабочих губок, величина измеряемого участка определяется по шкале линейки.

# ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Измеритель устойчив к циклу обработки, состоящему из воздушной дезинфекции при температуре (1203)С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре     (180210)С в течение (60+5) мин.

# ХРАНЕНИЕ

Храниться измерители должны при температуре от 5 до 40С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель глазной ИГ-16 соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителей требованиям технических условий

## ТУ 64-1-2873-80 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

## Гарантийный срок эксплуатации измерителя - 1 год со дня изготовления.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных измерителей с данной этикеткой по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru