ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

## КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ГЛАУКОМЫ

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект инструментов для операций по поводу глаукомы микрохирургический предназначен для операций по поводу глаукомы.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги правый | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги левый | - 1 шт. |
| 3. | Выкусыватель для склеры пружинный 100х0,5 мм | - 1 шт. |
| 4. | Иглодержатель глазной микрохирургический | - 1 шт. |
| 5. | Лезвиедержатель глазной прямой N 1 | - 1 шт. |
| 6. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые | - 1 шт. |
| 7. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические левые | - 1 шт. |
| 8. | Ножницы глазные пружинные изогнутые | - 2 шт. |
| 9. | Ножницы глазные пружинные микрохирургические изогнутые (по Ваннас) | - 1 шт. |
| 10. | Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные 113 мм | - 1 шт. |
| 11. | Пинцет глазной для фиксирования нитей из титанового сплава | - 1 шт. |
| 12. | Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый | - 1 шт. |
| 13. | Пинцет глазной микрохирургический изогнутый | - 3 шт. |
| 14. | Трабекулотом одинарный левый | - 1 шт. |
| 15. | Трабекулотом одинарный правый | - 1 шт. |
| 16. | Трабекулотом двойной левый | - 1 шт. |
| 17. | Трабекулотом двойной правый | - 1 шт. |
| 18. | Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний | - 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 19. | Паспорт | - 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Векорасширители с опорами на надбровные дуги левый и правый предназначены для разведения и удерживания век при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина и ширина | - 60х57 |
| --- | --- |
| Ширина захватов | - 15 |

Изготовлены из титанового сплава и немагнитной нержавеющей стали.

Могут применяться при работе в магнитном поле.

3.2 Выкусыватель для склеры пружинный 100х0,5 предназначен для иссечения кусочка склеры после разреза при фастулизирующих операциях.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Длина режущей части губок | - 11 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.3 Иглодержатель глазной микрохирургический предназначен для фиксирования иголок при зашивании глазных тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | -130 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | - 0,6 |

Изготовлен из нержавеющей стали

3.4 Лезвиедержатель глазной прямой N 1 предназначен для удерживания кусочка лезвия бритв, предназначенного для разрезания тканей.

-2-

Отлом кусочка лезвия осуществляется поворотом лезвиедержателя вокруг своей продольной оси после фиксирования его за уголок лезвия.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | - 2 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.5 Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые и левые предназначены для разрезания роговицы при глазных операциях.

Рабочая часть ножниц имеет двойной изгиб (в дух полостях) для более удобного подхода к роговице глаза. Лезвие нижней бранши на 0,5 мм длиннее лезвия верхней бранши, что позволяет при операции несколько отодвинуть радужку и предохранить ее от травмирования.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 8 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.6 Ножницы глазные пружинные изогнутые предназначены для разрезания тканей глаза.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 10 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.7 Ножницы глазные пружинные микрохирургические изогнутые (по Ваннас) предназначены для надрезов капсулы хрусталика и радужной оболочки при операциях на глазном яблоке, проводимых под микроскопом.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 77 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 4,5 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.8 Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные, 113 мм предназначены для рассечения и отсепаровки конъюктивы, кожи век, хряща и т.п. при выполнении операций.

Основные размеры, мм:

| Длина лезвий | - 20 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочей части (в сомкнутом положении) | - 0,4 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.9 Пинцет глазной для фиксирования нитей предназначен для удерживания нитей при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | - 0,2 |

Изготовлен из титанового сплава или немагнитной нержавеющей стали.

Может применяться при работе в магнитном поле.

Пинцет, изготовленный из титанового сплава, имеет цветовое отличие.

3.10 Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый предназначен для фиксирования радужной оболочки без травмы последней.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина рабочих концов губок | - 0,4 |

Изготовлен из нержавеющей стали или титанового сплава.

Пинцет, изготовленный из титанового сплава, может применяться при работе в магнитном поле, имеет цветовое отличие.

3.11 Пинцет глазной микрохирургический изогнутый предназначен для захватывания тканей и наложения швов во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина пинцета | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | - 0,3 |

-3-

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.12 Трабекулотомы предназначены для вскрытия шлеммова канала при антиглаукоматозных операциях.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 50 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 0,3 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.13 Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части одного конца | - 1 |
| Ширина рабочей части другого конца | - 0,5 |
| Толщина рабочих концов | - 0,3 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами комплекта необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(4)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180(210)(С в течение (60+5) мин. Трабекулотомы выдерживают стерилизации при температуре (160(210)(С в течение (150+5) мин.

# 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться комплекты должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты комплекта должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Комплект соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта инструментов для операций по поводу глаукомы микрохирургического требованиям технических условий ТУ 64-1-3537-81 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## 7.2 Гарантийный срок эксплуатации инструментов комплекта – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных наборов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет: www.mmiz.ru