ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ГЛАЗА

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

## Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза микрохирургический предназначен для операций на глазном яблоке.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги правый | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги левый | - 1 шт. |
| 3. | Иглодержатель глазной микрохирургический | - 2 шт. |
| 4. | Канюля-ложечка для отсасывания инородных тел N 1 | - 1 шт. |
| 5. | Канюля-ложечка для отсасывания инородных тел N 2 | - 1 шт. |
| 6. | Канюля-ложечка для отсасывания инородных тел N 3 | - 1 шт. |
| 7. | Канюля-ложечка для отсасывания инородных тел N 4 | - 1 шт. |
| 8. | Лезвиедержатель глазной прямой N 1 | - 1 шт. |
| 9. | Магнит глазной микрохирургический литой МГМЛ | - 1 шт. |
| 10. | Микрокрючок для радужной оболочки | - 1 шт. |
| 11. | Микроранорасширитель глазной | - 2 шт. |
| 12. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые | - 1 шт. |
| 13. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические левые | - 1 шт. |
| 14. | Ножницы глазные пружинные изогнутые | - 1 шт. |
| 15. | Ножницы глазные пружинные микрохирургические изогнутые (по Ваннас) | - 1 шт. |
| 16. | Ножницы с канюлей глазные микрохирургические изогнутые | - 1 шт. |
| 17. | Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные 113 мм | - 1 шт. |
| 18. | Пластинка склеральная | - 1 шт. |
| 19. | Пинцет с канюлей для удаления инородных тел из глаза прямой N 1 | - 1 шт. |
| 20. | Пинцет с канюлей для удаления инородных тел из глаза изогнутый N 2 | - 1 шт. |
| 21. | Пинцет с канюлей для удаления инородных тел из глаза прямой N 3 | - 1 шт. |
| 22. | Пинцет с канюлей для удаления инородных тел из глаза прямой N 4 | - 1 шт. |
| 23. | Пинцет с канюлей для удаления инородных тел из глаза изогнутый N 5 | - 1 шт. |
| 24. | Пинцет глазной для фиксирования нитей | - 1 шт. |
| 25. | Пинцет глазной микрохирургический изогнутый | - 1 шт. |
| 26. | Пинцет глазной микрохирургический изогнутый из титанового сплава | - 1 шт. |
| 27. | Пинцет глазной микрохирургический прямой | - 1 шт. |
| 27. | Пинцет глазной микрохирургический прямой из титанового сплава | - 1 шт. |
| 29. | Пинцет глазной микрохирургический для швов | - 1 шт. |
| 30. | Пинцет глазной прямой для удаления проволоки | - 1 шт. |
| 31. | Пинцет глазной изогнутый для удаления проволоки | - 1 шт. |
| 32. | Пинцет глазной остроконечный | - 1 шт. |
| 33. | Пинцет глазной шарнирный для удаления дроби | - 1 шт. |
| 34. | Пинцет глазной шарнирный для удаления стеклянных осколков | - 1 шт. |

-2-

| 35. | Склеродержатель N 1 | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 36. | Склеродержатель N 2 | - 1 шт. |
| 37. | Склеродержатель N 3 | - 1 шт. |
| 38. | Склеродержатель N 4 | - 1 шт. |
| 39. | Склеродержатель N 5 | - 1 шт. |
| 40. | Склеродержатель N 6 | - 1 шт. |
| 41. | Склеродержатель N 7 | - 1 шт. |
| 42. | Склеродержатель N 8 | - 1 шт. |
| 43. | Скарификатор глазной N 1 | - 1 шт. |
| 44. | Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний | - 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 45. | Паспорт | - 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Векорасширители с опорами на надбровные дуги левый и правый предназначены для разведения и удерживания век при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина и ширина | - 60х57 |
| --- | --- |
| Ширина захватов | - 15 |

Изготовлены из титанового сплава и немагнитной нержавеющей стали.

Могут применяться при работе в магнитном поле.

3.2 Иглодержатель глазной микрохирургический предназначен для фиксирования иголок при зашивании глазных тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | -130 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | - 0,6 |

Изготовлен из нержавеющей стали

3.3 Канюли-ложечки для отсасывания инородных тел предназначены для операций на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | -41 |
| --- | --- |
| Диаметр трубки - канюли-ложечки № 1 | - 1,0 |
| - канюли-ложечки № 2 | - 1,2 |
| - канюли-ложечки № 3 | - 1,6 |
| - канюли-ложечки № 4 | - 2,0 |
| Присоединительный конус головки | - 10:100 |

Рабочая часть канюль-ложечек и мандрен изготовлены из нержавеющей стали, головка – из латуни с гальванопокрытием.

3.4 Лезвиедержатель глазной прямой N 1 предназначен для удерживания кусочка лезвия бритв, предназначенного для разрезания тканей.

Отлом кусочка лезвия осуществляется поворотом лезвиедержателя вокруг своей продольной оси после фиксирования его за уголок лезвия.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | - 2 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.5 Магнит глазной микрохирургический литой МГМЛ предназначен длч извлечения металлических осколков из глаза.

В компелкт магнита входят, шт:

| Магнитная секция | - 1 |
| --- | --- |
| Наконечники №№ 1,2,3 (по 1 шт) | - 3 |
| Футляр-магнитопровод | - 1 |

-3-

Основные размеры, мм:

| Длина магнитной секции | - 53 |
| --- | --- |
| Длина наконечников № 1 и № 2 | - 16 |
| № 3 | - 29 |

Корпус магнитной секции изготовлен из магнитного сплава, оболочка – из силиконовой резины; наконечники №№ 1, 2, 3 и футляр – из углеродистой стали с гальванопокрытием.

3.6 Микрокрючок для радужной оболочки предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | 120 |
| --- | --- |
| Высота загнутой части | 0,8 |

Изготовлен из нержавеющей стали

3.7 Микроранорасширитель глазной предназначен для расширения манипуляционного поля при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 44 |
| --- | --- |
| Высота рабочей части | - 3,6 |

Изготовлен из нержавеющей стали

3.8 Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые и левые предназначены для разрезания роговицы при глазных операциях.

Рабочая часть ножниц имеет двойной изгиб (в дух полостях) для более удобного подхода к роговице глаза. Лезвие нижней бранши на 0,5 мм длиннее лезвия верхней бранши, что позволяет при операции несколько отодвинуть радужку и предохранить ее от травмирования.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 8 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.9 Ножницы глазные пружинные изогнутые предназначены для разрезания тканей глаза.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 10 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.10 Ножницы глазные пружинные микрохирургические изогнутые (по Ваннас) предназначены для надрезов капсулы хрусталика и радужной оболочки при операциях на глазном яблоке, проводимых под микроскопом.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 77 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 4,5 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.11 Ножницы с канюлей глазные микрохирургические изогнутые предназначены для разрезания глазных тканей с одновременной подачей жидкости при полостных операциях.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 137 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 3 |

Канюля ножниц имеет присоединительный конус для шприцев медицинских с конусностью 10:100.

Детали ножниц, кроме канюли, изготовлены из нержавеющей стали, канюля – из латуни с гальванопокрытием.

3.12 Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные, 113 мм предназначены для рассечения и отсепаровки конъюктивы, кожи век, хряща и т.п. при выполнении операций.

-4-

Основные размеры, мм:

| Длина рабочей части до шарнира | - 28 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части (в сомкнутом положении) | - 1 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.13 Пластинка склеральная предназначена для определения местонахождения инородного тела в глазу.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 71 |
| --- | --- |
| Цена деления | - 1 |
| Предел измерения | - 0-30 |

Изготовлена из нержавеющей стали

3.14 Пинцеты с канюлей для удаления инородных тел из глаза №N 1 – 5 предназначены для удаления инородных тел из глаза с одновременной подачей жидкости.

Основные размеры, мм:

| Длина пинцетов | - 150 |
| --- | --- |

Канюля пинцетов имеет присоединительный конус для шприцев медицинских с конусностью 10:100.

Детали пинцетов, кроме канюли, изготовлены из нержавеющей стали, канюля – из латуни с гальванопокрытием.

3.15 Пинцет глазной для фиксирования нитей предназначен для удерживания нитей при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | - 0,2 |

Изготовлен из титанового сплава или немагнитной нержавеющей стали.

Может применяться при работе в магнитном поле.

Пинцет, изготовленный из титанового сплава, имеет цветовое отличие.

3.16 Пинцеты глазные микрохирургические прямой и изогнутый предназначеныдля захватывания тканей и наложения швов во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Высота губок на конце в сомкнутом положении: |  |
| - пинцета изогнутого | - 0,4 |
| - пинцета прямого | - 1 |

Изготовлены в двух исполнениях: из нержавеющей стали и титанового сплава.

Пинцеты, изготовленные из титанового сплава, могут применяться при работе в магнитном поле, имеют цветовое отличие.

3.17 Пинцет глазной микрохирургический для швов предназначен для захватывания тканей и наложения швов во время операции.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части | - 2 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.18 Пинцеты глазные прямой и изогнутый для удаления проволоки предназначены для удаления проволоки диаметром не менее 0,5 мм.

Основные размеры, мм:

| Длина пинцета прямого | - 104 |
| --- | --- |
| Длина пинцета изогнутого | - 100 |
| Ширина и высота губок в сомкнутом положении | - 0,9 |

-5-

Изготовлены из титанового сплава, могут применяться при работе в магнитном поле, имеют цветовое отличие.

3.19 Пинцет глазной остроконечный предназначен для удаления инородных тел.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |

Изготовлен из титанового сплава, может применяться при работе в магнитном поле, имеет цветовое отличие.

3.20 Пинцет глазной шарнирный для удаления дроби

Основные размеры, мм:

| Длина | - 80 |
| --- | --- |
| Диаметр губок | - 1,8 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.21 Пинцет глазной шарнирный для удаления стеклянных осколков

Основные размеры, мм:

| Длина | - 80 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | - 0,45 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.22 Склеродержатели №№ 1 – 8 предназначены для предотвращения спадания глаза при внутриглазных операциях.

Основные размеры, мм:

| Склеродержатель № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | 19 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Ширина | 12 | 14 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.23 Скарификатор глазной № 1 предназначен для рассечения склеры и роговицы.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Длина режущей части | - 4 |

Изготовлен составным: рабочая часть – из углеродистой стали с гальванопокрытием (режущая часть без покрытия), ручка - из титанового сплава.

3.24 Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части одного конца | - 1 |
| Ширина рабочей части другого конца | - 0,5 |
| Толщина рабочих концов | - 0,3 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами набора необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты набора, кроме магнитной секции, устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(4)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180(210)(С  в течение (60+5) мин.

Магнитная секция устойчива к химической дезинфекции в 3% растворе перекиси водорода при температуре не менее 18°С в течение 80 мин и водушной стерилизации при температуре (180(210)(С  в течение (60+5) мин.

-6-

# 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться наборы должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями скарификатор должен храниться в гнездах специальной ванночки в спирте, магнит – в футляре, остальные инструменты набора - в гнездах подставок или в разложенном виде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Набор соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора инструментов для удаления инородных тел из глаза микрохирургического требованиям технических условий ТУ 64-1-3278-81 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## 7.2 Гарантийный срок эксплуатации скарификатор 6 месяцев (при систематической заточке), остальных инструментов набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных наборов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет: www.mmiz.ru